SZ56-互感器现场测试仪产品性能特点

互感器校验仪主要特点：

1.采用5寸液晶显示，可视范围大，带长寿命背光照明，方便使用，优于很多厂家的显示技术（比如山西互感器厂的数码管校验仪）

2.全中文操作界面，界面美观；

3.高度集成化：误差，信号状态全部集成在显示器上，直观

4. 高度智能化：二次开路，接线错误，变比错误，急性错误等报警信息直接显示在校验仪液晶上面

5能够自动实现互感器测量，能够自动切换电流电压负载箱，不需要人为的干预切换

6. 仪器能够达到1级。目前市场上校验仪大多数采用阻容移相90°方法来实现数据测量，这种方法易受到环境温度、电源频率影响，上述环境一旦发生变化，其测量数据将受到很大的影响

7.百分表、比差、角差采用特大字体显示，方便用户观测；

8.JJG314-2010和JJG314-2010要求，自动采样；

9.自动判断极性错误，变比错误；

10.上位机软件具有虚拟仪器开放功能；

11.解决S级测量问题；

12.自动切换量程；

13.采用先进独特电路和DSP技术结合，解除阻容移相电路不稳定的问题。

14.功耗：＜ 15VA（不带微型打印机）

＜ 25VA（带微型打印机）

15.谐波抑制比: ＞ 40db

16.外形尺寸：260mm（长）×350mm (宽)×150mm（高）

17.重量：6Kg

技术参数

1、设备使用环境

⑴.温度:5℃--40℃    相对湿度:<80%(25℃)   海拔高度:<2500m

电源频率:50Hz±0.5 Hz    电源电压:220V±5V

⑵.测量范围:

同相分量(%): 0.0001～200.0          	分辨率:0.0001

正交分量(分):0.001～700.0          		分辨率:0.001

阻抗(Ω):	0.0001～20.0               	分辨率:0.0001

导纳(ms)：	0.0001～20.0              	分辨率:0.0001

⑶.基本误差:

同相分量:ΔX=±（X×2%＋Y×2%）±Dx (有1级可选)

正交分量:ΔY=±（X×2%＋Y×2%×34.48）(有1级可选)

“X”、“Y”——仪器的显示值

“Dx,Dy”——仪器的量化误差

Dx=2,Dy=5

⑷.百分表:         1.5级(有1级可选)

2、工作范围：

⑴.电流 ：（1%－149%）In    （In =5A）

（5%－149%）In    （In =1A）

⑵.电压 ：（5%－149%）Un    （Un =100V，150V，100V/）

（5%－149%）Un    （Un =100V/3）

3、工作负荷：

⑴.电流：TO对TX＜0.12Ω       cosΦ=1

⑵.电压：a对x＜0.25VA        （100V）

4、极性错误指示

额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过180%时，应对如极性指示。

注意：如果大于额定工作电流（电压）的10%以上，仍未出现应有的极性指示，说明有故障，请不要再增加电流（电压），以免烧坏仪器。

5、变比错误指示：

额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过30%而小于180%时，应有变比错误指示。

6、绝缘和耐压试验及说明：

端子TX（）端子相通

电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！